	     [image: image1.png]



	ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Министерство социальной политики Свердловской области

	
	ГКУ  “Екатеринбургский детский дом-интернат для умственно отсталых детей ”


	
	Инструкции по охране труда 



	Согласовано:
	
	Утверждаю:

	Председатель профкома 

ГКУ  «Екатеринбургский ДДИ»


	
	    Директор 

    ГКУ «Екатеринбургский ДДИ»



	_______________Е.А. Крылосрва
	
	______________Н.Г. Печеник

	«____»______________201__ г.
	
	«____»___________201__г.


ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда 

при работе на аппарате 

для терапии портативный типа «Луч-2» 
ИОТ № 82
1. Общие требования безопасности
Настоящая инструкция разработана в соответствии  с требованиями «Руководства по эксплуатации аппарата для терапии портативный типа «Луч-2».

Аппарат для терапии портативный типа «Луч-2»   (далее - аппарат) Аппарат предназначен для лечебного воздействия электромагнитным полем.
К числу показаний терапии с использованием аппарата ЛУЧ-2 могут быть отнесены:

а) заболевания придаточных полостей носа;,

б) заболевания наружного, среднего и внутреннего уха;

в) заболевания зубов и зубных альвеол;

г) заболевание носоглотки (тонзиллиты, фарингиты и др.);

д) заболевания мелких Суставов;

е) заболевания органов малого таза;

ж) заболевания кожи (ограниченные по площади);

з) местные гнойные воспаления.

Противопоказания:

а) наклонность к кровотечениям;

б) злокачественные'. новообразования;

в) активный туберкулез;

г) наличие металлических инородных тел, например, осколки

в области воздействия.

Настоящая инструкция разработана в соответствии  с требованиями:

- ГОСТа 42-21-16-85»ССБТ. Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности»;

- Руководства по эксплуатации «Луч-2»;

- ФЗРФ от 21 ноября 2011г.№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

 К самостоятельной работе на аппарате допускаются  лица, закончившие среднее медицинское образование, имеющие удостоверение о прохождении специализации по физиотерапии, обученные безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения». 

Персонал отделения, кабинета физиотерапии должен проходить обязательный медицинский осмотр не реже 1 раза в год. 

К работе допускаются лица, не имеющие противопоказаний, согласно приказу № 90 Минздравмедпрома РФ от 14.03.96г.» О порядке предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии», признанные годными для выполнения работ. 
1.1. К самостоятельной работе на аппарате допускаются  лица:
- ознакомленные с настоящей  инструкцией;

- ознакомленные с Руководством по эксплуатации аппарата для терапии портативный типа «Луч-2»; 

- прошедшие вводный инструктаж по охране труда, первичный/повторный  инструктажи на рабочем месте;

- ознакомленные с правилами пожарной безопасности;

- имеющие 1 группу по электробезопасности;

- усвоившие безопасные приемы работы, и получившие  допуск к самостоятельной работе после стажировки.

          Повторный инструктаж  по охране труда на рабочем месте проводится не реже 1 раз в 3 месяца.

При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с изменением технологического процесса или вида оборудования при перерывах в работе 

более 30 календарных дней работники должны пройти внеплановый инструктаж по охране труда на рабочем месте.

 Проведение всех видов инструктажей  регистрируется в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте» с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж.  

1.2. При работе  на аппарате  могут иметь место вредные и опасные производственные факторы, в том числе:

-поражение электрическим током при отсутствии заземления аппарата;  

-недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенный уровень электромагнитных излучений;

- повышенная напряженность электрического поля;

- повышенная напряженность магнитного поля.
1.3. Работники   сообщают о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом происшедшем несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания непосредственному руководителю или заместителю директора.

1.4.
Работники  могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной и материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за несоблюдение требований данной инструкции, производственный травматизм и аварии, которые произошли по его вине.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Привести в порядок спецодежду: она должна быть подогнана, застегнута на все пуговицы, не стеснять движений работника, но и не быть слишком свободной на нем. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, режущие, бьющиеся предметы.

2.2. Проверить внешним осмотром:

- достаточность освещенности рабочей поверхности;

- отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;

- исправность пускорегулирующей аппаратуры аппарата;

- надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств аппарата;
- отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг применяемого аппарата.
          2.3. В отделении, кабинетах физиотерапии запрещается:

- проводить лечебные процедуры на неисправных аппаратах до устранения дефектов;

- производить какие- либо манипуляции внутри аппаратов.

3.Требования охраны труда во время работы

3.1. Не поручать свою работу посторонним лицам.

3.2. Соблюдать правила перемещения, пользоваться только установленными проходами. 

3.3. Содержать рабочее место в чистоте. Не загромождать рабочее место, проходы к нему и между оборудованием, столами, пути эвакуации.
3.4. Порядок работы:
3.4. 1. К аппарату подсоединить требуемый излучатель.

3.4. 2. Для проведения процедуры с контактным излучателем

необходимо плотно, без излишнего давления прижать его к облучаемой поверхности.

3.4. 3. Повернуть ручку МИНУТЫ по часовой стрелке до упора, затем поворотом ее назад установить предписанную врачом длительность процедуры. Далее ручкой МОЩНОСТЬ установить необходимую мощность, контролируя ее по прибору ИП

(тумблер КОНТРОЛЬ в положение МОЩНОСТЬ). Если у пациента появилось неприятное ощущение, нужно немедленно выключить аппарат, переводя для этого переключатель МОЩНОСТЬ в положение 0.

3.4. 4. По истечении времени, установленного по процедурным

часам, автоматически выключается высокое напряжение.

После окончания процедуры переключатель МОЩНОСТЬ поставить в положение 0.
3.5. Отключить аппарат от электросети  необходимо:

- при временном прекращении работы на нем;

- при перерыве в подаче электроэнергии;

- при обнаружении какой-либо неисправности;

- при выполнении работ по уборке и чистке аппарата.

3.7. Оборудование, аппараты, работающие от электрической сети, включать (выключать) сухими руками.

3.8. Обо всех обнаруженных неисправностях аппарата, электропроводки и других неполадках сообщать непосредственному руководителю.
3.9. Техническое обслуживание  и ремонт должны проводиться  только специалистами обслуживающей сервисной организации, оборудование  в обязательном порядке должно быть обесточено.

3.10. Включать в работу аппарат после устранения неполадок  с разрешения непосредственного руководителя или представителя сервисной организации.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1 При аварии персонал обязан:

- отключить аппарат от электросети;

- отключить главный сетевой рубильник в помещении;

- поставить в известность заведующего отделением.

         4.2 При поражении человека электрическим током прочих травмах действовать согласно »Инструкции по охране труда для лиц первой квалификационной группы по электробезопасности».

4.3 В случае возникновения пожара, первый увидевший (почувствовавший) опасные факторы пожара (сильное задымление, запах гари, дыма, открытый огонь) должен немедленно голосом подать сигнал «ПОЖАР» и оповестить всех рядом находящихся о случившемся, затем выйти из помещения на свежий воздух, попутно сообщая встречным окружающим о произошедшем возгорании.



Работник отделения  обязан:

- организовать быстрое, но без паники и суеты, убытие лиц с места проведения   процедур на место сбора в соответствии со схемой эвакуации;

- отключить оборудование, обесточить электросеть, за исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду по телефону – 01 и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения;

- принять меры по вызову к месту пожара администрации объекта и действовать в соответствии с полученными указаниями.
          4.4.
Если на металлических частях аппарата обнаружено напряжение (ощущение тока) - отключить аппарат, доложить непосредственному руководителю  о неисправности и без его указаний к работе не приступать.
4.5.
При отключении  освещения необходимо работу прекратить и осторожно выйти на освещенный участок.
4.6. При прочих аварийных ситуациях (поломка систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и др.) препятствующих выполнению технологических операций, прекратить работу и сообщить заведующему отделением или старшей медсестре.[image: image1.png]
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. По окончании процедур аппарат отключить от  сети, вынув вилку шнура питания из розетки.

5.2. Привести в порядок рабочее место.
5.3. Провести влажную уборку помещений;
5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

5.4. Специальную (санитарную) одежду убрать в отведенное для ее хранения место.

5.5. Сообщить непосредственному руководителю обо всех неполадках, обнаруженных в процессе работы, и принятых мерах.
	
	Должность
	Фамилия
	Подпись
	Дата

	Разработал
	Техник
	Карпов С.А.
	
	

	Согласовал
	Зав. отделением врач-педиатр отделения медико-социальной реабилитации
	Платонова О.Н.
	
	

	
	
	
	
	Стр. 1 из 7



